高压灭菌锅的使用手册

使用步骤：

- 打开灭菌锅的开关

- 开启灭菌锅腔盖，轻轻地逆时针旋转手柄到无法旋转，向右推手柄，将腔盖推到一侧

- 加水，检测排水阀已经关闭，以免灭菌腔内的水可能流出，将蒸馏水注入灭菌腔，直到水流进水位板中间的水位指示器。注意水位不应超过水位板面。

- 装入待灭菌物品，将待灭菌的物品放入提篮中

- 关闭灭菌腔盖，向左轻推手柄直到靠紧立柱，顺时针旋转

- 选择灭菌程序

- 开始灭菌

- 程序结束与开盖

- 取出灭菌物品

- 关闭电源

注意事项：

1.此时指示灯LOCKED熄灭，灭菌锅不能启动灭菌，打开腔盖的时候，不要用力过猛，以免挤压防烫腔盖引起破损

2.只能用去离子水加，每次使用之前记得补加水，灭菌时，切勿打开排水阀，否则可能喷出高温蒸汽，每个星期日由值日生换一次水，切记

3. 对液体，如化学试剂进行灭菌时，应注意容器中的液体的体积（烧瓶约3/4体积，试管约1/2体积），待灭菌容器的盖子应松开，以便通气，否则可能导致容器破裂

联系人：欧阳时安