贝克曼落地式离心机使用手册

使用步骤：（非水平转子）

1.打开机箱右侧的电源开关，确认离心机能正常使用，进入主界面，由上到下有三个大的选择框，分别是转速，时间，和温度，在右下角有最高加速和最高减速，选择最高加速，减速设置为1，防止离心下来的沉淀再次重悬 。

2.放置转子，确保贝克曼的字样与转轴上的卡槽呈水平，轻轻放置，并将样品事先配平好，放入转子中，旋上盖子，如果转子放置不对，盖子是旋不上的。

3.确认好转子盖好后点进第一个选择框，先选择转子，使用的转子上会有标注，然后选择合适的转速，但勿使用最大转速，以防报错，之后点进第二个选择框，设置时间，点进第三个选择框，设置温度，但不要低于8℃。

4.最后从侧面盖上离心机的盖子，按开始键开始，等到转速达到所设定的值后再离开，防止加速过程出现意外。

5.离心完，打开离心机盖，将样品取出后，需将转子拿出，并擦干离心机内部和转子槽内的水，并关闭离心机盖和电源，时刻保持离心机内的清洁。

使用注意事项

使用的同学需要填写登记表，如果发现问题，请及时联系负责人，不要自行进行处理。

1.样品离心之前千万要配平，保证误差在0.001g以下，切记！！！

2..检查转头和盖是否干净，有无划痕、变形和破损

3..检查所有的密封圈是否完整、有无老化，若不完整或老化，请及时更换

4..检查所有离心管材料的化学耐受性，离心管材质的选择要与实验匹配

5.必要时要在密封圈上抹真空密封酯，在转头螺纹上涂润滑油

6.装完样的离心管须把外壁擦干，再放入转头腔内

7.请勿私自把离心管拿起来，请用完洗干净，放在指定位置晾干，并且水平转子的离心管不要互相摩擦

联系人：杨洋